液体铜离子比色法检测试剂盒

描述：

铜是人体必需微量元素，具有保护细胞的功能，也是酶的重要组成部分，如铜蓝蛋白、超氧化物歧化酶、细胞色素氧化酶等。成年人体内含铜50~120mg，分布于各种组织器官，以脑和肝的浓度最高，其次是心、肾、毛发。血浆中铜约60%存在于铜蓝蛋白，其余部分与白蛋白、氨基酸结合。本试剂盒可以快速、便捷地定量检测血清、血浆等样品中的铜离子，线性范围5~320uM。产品包括标准品和空白对照，本试剂盒可进行100个样品的检测。

原理：

在酸性介质中与蛋白结合的铜从蛋白中解离出来，经沉淀蛋白质后，铜离子与BCA络合，形成稳定的蓝色络合物，络合物颜色的深浅与铜离子浓度成正比，通过酶标仪检测562nm处吸光度，可计算出样本铜离子浓度。

组成（100T）：

1. 试剂A：     6ml

2. 试剂B：     3ml

3. 试剂C：     10ml

4. 标准品：    1ml

5. 铜提取试剂： 5ml

储存：4℃保存，半年有效。

适用范围：本试剂盒可定量检测血清、血浆等样品中的铜离子。

操作步骤：

- 试剂准备：将所有试剂取出，恢复至室温使用。

2．样本制备：

血浆样品的准备：取新鲜肝素抗凝血，4℃、1000g离心10分钟，上清为血浆，立即检测或-80℃冻存。

血清样品的准备：取新鲜血液，25℃凝固30分钟，4℃、2000g离心15分钟，上清为血清，立即检测或-80℃冻存。

3. 配制标准品工作液：用去离子水将3.2mM 的标准品母液稀释为：320uM、160uM、80uM、40uM、20uM、10uM、5uM。注意应倍比稀释并设置0浓度对照反应管。

4. 依照下表进行加样：

|  | 0浓度对照管 | 标准品管 | 样本管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去离子水（ul） | 50 |  |  |
| 标准品（ul） |  | 50 |  |
| 样本（ul） |  |  | 50 |
| 铜提取试剂（ul） | 35 | 35 | 35 |
| 震荡混匀，静置10min，13000rpm离心5min |  |  |  |
| 试剂A（ul） | 50 | 50 | 50 |
| 震荡混匀，静置10min，13000rpm离心5min |  |  |  |
| 上清液 （ul） | 100 | 100 | 100 |
| 试剂B （ul） | 20 | 20 | 20 |
| 试剂C （ul） | 80 | 80 | 80 |
| 混匀 室温静置5min |  |  |  |

5. 用酶标仪测定562nm处的吸光值（若无562nm滤光片可以选择可在540-590 nm之间），须在半小时内完成测定。

6. 绘制标准曲线，计算样品中的铜离子浓度。

说明：

1. 操作过程中，样品与试剂等避免与铜器接触，以防污染。

2. 所测样本的值高于标准曲线的上限，应稀释样品后重新测定。

3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作，检测试剂有腐蚀性，请小心操作，若不慎沾到皮肤上请马上用清水冲洗干净。

4. 该试剂盒仅供科学研究使用。